ICS 91.140

P 47

CJ

中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T XXXXX—XXXX

加臭剂浓度监测仪

Gas odorant concentration monitor

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2017.03.13）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国住房和城乡建设部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分类和型号	1

4.1　分类	2

4.2　型号	2

5　要求	2

5.1　结构	2

5.2　材料	2

5.3　部件	3

5.4　性能	3

6　试验方法	4

6.1　实验条件	4

6.2　性能试验	4

7　检验规则	5

7.1　检验分类	5

7.2　出厂检验	5

7.3　型式试验	5

8　标志、说明书、包装、运输和贮存	6

8.1　标志	6

8.2　说明书	6

8.3　包装	6

8.4　运输	6

8.5　贮存	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009中的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

加臭剂浓度监测仪

范围

本标准规定了加臭剂浓度监测仪（以下简称：监测仪）的术语和定义，分类和型号，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于工作温度在-10℃～40℃，工作压力不大于0.1MPa的城镇燃气管道内加臭剂的浓度监测,为加臭装置、站控系统等设备提供管道内加臭剂的浓度监测数值。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191-2008  包装储运图示标志

GB 3836.1-2010  爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010  爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 9969  工业产品使用说明书

GB 12358-2006  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

CJ/T 448-2014  城镇燃气加臭装置

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

采集器 collector

检测燃气中加臭剂浓度的离子迁移谱器件或电化学元件。

处理器 terminal Panel

处理和储存加臭剂浓度检测值的部件。

外壳 display case

包裹保护固定采集器、处理器、显示屏、电池等监测仪元件的部件。

分类和型号

分类

按安装方式监测仪分为固定式和便携式，代号分别为G和B。

按取气方式监测仪分为引流式和插入式，代号分别为Y和C。

按工作原理监测仪分为电化学、色谱和其他，代号分别为D、S和Q。

型号

型号编制

厂家自定义

工作压力（MPa）

取气方式

安装方式

原理

JCY(名称代号：加臭剂浓度监测仪)。

示例

用于工作压力为0.1MPa的在线插入式电化学原理的T型监测仪表示为:JCY-D-G-Y-0.1-T。

要求

结构

监测仪主要部件应包括处理器、储存器、电源、外壳、显示屏、采集器及连接密封件和管道连接阀门组件等。

固定引流式监测仪应保证引流管内燃气流动速度满足采集器工作的要求，固定插入式监测仪应保证采集器插入管道内1/3处。

固定插入式监测仪的采集探头为本安型其它部分为隔爆型，便携式检测仪应为本安型。

监测仪应具有现场显示加臭剂浓度的功能；

采集器出现故障，不能向后台正常传输数据，应有报警；

采用色谱原理的监测仪的探测源应为氚气，300mBq，并应符合下列要求：

- 监测仪是通过加热的6孔阀进气；

- 监测仪的校准气体为氮气或天然气；

- 监测仪的数据处理器为特快处理的ADIO板；

- 监测仪的数据处理为1.6GHz 英特原子；

- 监测仪的数据储存为4GB以上的小型的闪光显示卡；

- 监测仪的内部绝缘采用CE EMV标准。

材料

监测仪与管道然气接触部分的金属材料应符合CJ/T 448-2014中5.1.5的规定。

监测仪与管道天然气接触部分的非金属材料应符合与CJ/T 448-2014 中5.1.7的规定。

监测仪外壳的材质宜采用煅铝或ABS工程材料。

部件

处理器

固定式监测仪的处理器每小时应能最少储存3次加臭剂浓度采集器信号,并对数据进行储存，储存时间不应少于90d。

固定式监测仪的储存器每小时应能最少输出1次加臭剂浓度信号给加臭装置或数据平台。

电源

便携式浓度监测仪供电电池应符合GB 3836.1-2010中表10原电池E 的规定。

固定式浓度监测仪应使用低于24V DC供电电源，电源波动±15%的范围内。

固定式浓度监测仪应有备用电源。

便携式电池欠压情况下，应能够继续工作不少于15min，或不低于10次操作。

固定式监测仪在主电源断电情况下，备用电源应能连续工作不小于8h；

电源出现故障和欠压时，发出区别于其他故障的报警信号，持续时间不小于30min，直至停机。

外壳

外壳表面不应有凸起、凹陷、粗糙不平和其它损伤。漆面应平整、光滑、均匀和色调一致，不应有斑点和粘附物,应符合CJ/T 448-2014中5.2.1.5的规定。

外壳密封件部位应紧固，外壳防护等级为IP65。

隔爆外壳的隔爆接合面应符合GB 3836.2-2010中5.2.2隔爆接合面的规定，接合面表面粗糙度Ra不应超过6.3μm。

外壳接线应采用耐泄痕指数为ｂ级的绝缘材料，其电气间隙不小于6㎜，爬电距离不小于8㎜。

隔爆外壳内、外侧如设有内外保护接地螺钉时，应有清晰的接地标示。

外壳的所有黑色金属零件应具有防腐功能。

壳体内部元件和连接导线应安装牢固。

壳体的内部接线应符合GB3836.1有关规定，端子上用于夹紧导线的螺母不应作为固定其他零件之用。

浓度监测仪电线引入装置应能夹紧电缆，并应符合GB3836.1-2010附录A中A.3的规定。

加臭剂浓度监测仪的外壳密封件应紧固。

采集器连接件及管道连接阀门组件等

加臭剂浓度采集器连接件应符合下列要求：

密封件材质为304不锈钢，壁厚不小于2mm，底部为不锈钢进气金属网；

密封件内的元件部分与主体连接时,中间需加树脂胶密封。

密封件下端外接口与阀门、减压装置的连接应采用螺纹连接,连接组件上有气体密封件。

性能

监测仪应符合下列要求：

- 监测浓度值范围：0～100 mg/m3；

- 响应时间：不大于60秒；

示值误差：±5%F·S或相对误差≤±10%；

示值漂移：小于示值误差；

重复性：相对标准偏差不大于2%；

使用年限：5年（传感器2年）。

监测仪正常使用状态下不应受电磁干扰影响，探测器不应发出报警信号或故障信号，试验后监测仪各项功能正常，技术指标应满足5.4.1条的要求。。

试验方法

实验条件

室温环境为（25±10）℃,每次试验过程中室温波动应小于5℃。

标准气应符合下列要求：

- 浓度为量程20%、50%和80%，不确定度不大于3%，k=2；

配气时所用加臭剂原料纯度应不低于99%；

平衡气：高纯氮气或高纯甲烷；

零点气：高纯氮气。

性能试验

示值误差试验

打开电源仪器稳定后，用零点气和量程80%的标准气校准仪器的零点和示值（色谱法监测仪不需要校准零点），然后依次通入浓度分别为量程20%和50%的标准气，记录稳定后的实际读数，重复上述步骤3次，取实际读数与实际值差值绝对值最大的作为示值误差。

示值漂移试验

用零点和80%量程点的标准气校准仪器，待仪器连续工作7天后，在最后一小时测试仪器的零点与80%量程点，测量三次，取三次测量值与实际值差值绝对值的最大值作为示值漂移误差。

测量重复性试验

通入量程80%左右的标准气，待示值稳定后，记录测量值，连续测量6次，标准偏差按（1）式计算：

(1)

式中：

——为标准偏差；

——6次测量的平均值；

——第i次测量的测量值。

电磁兼容性能

电磁兼容性能试验应按表1的要求试验。

电磁兼容实验条件

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 场强 V/m | 10 | 正常监视状态 |
|  | 频率范围 MHz | 80～1000 |  |
|  | 扫描速率 十倍频程每秒 | ≤1.5×10-3 |  |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |  |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 瞬变脉冲电压 kV | 其他连接线：1×(1±0.1) AC电源线：2×(1±0.1) | 正常监视状态 |
|  | 重复频率 kHz | 其他连接线：5×(1±0.2) AC电源线：5×(1±0.2) |  |
|  | 极性 | 正、负 |  |
|  | 时间 | 每次1min |  |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 频率范围 MHz | 0.15～80 | 正常监视状态 |
|  | 电压 dBµV | 140 |  |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |  |

检验规则

检验分类

监测仪的检验为出厂检验、型式试验。

出厂检验

出厂检验为逐台检验，每台检验包括：结构尺寸、外观、显示屏、接地电阻、供电性能、示值误差和重复性。

型式试验

在下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新试制的产品；

- 正常生产每三年进行一次；

- 防爆合格证期满时；

- 停产一年以上，再重新生产时；

- 国家法定监督部门提出型式试验时；

- 当产品在材料、结构或工艺更改、或能影响到产品的性能时。

型式试验的项目，为本标准规定的全部检验项目。

型式检验的样品从出厂检验合格的产品中随机抽取2台,若型式试验中有不合格项，应增加改进样品，对不合格项进行复检，直至合格。

标志、说明书、包装、运输和贮存

标志

每台监测仪应有字迹清晰的固定的标牌，应标明下列内容：

- 制造厂名称、产地；

- 产品名称型号和检测介质；

- 执行标准；

- 防爆等级和防护等级；

- 出厂日期；

- 产品编号；

- 产品额定电压；

- 量程。

说明书

产品技术说明书应符合GB/T 9969的规定。

产品安装要求和图纸。

说明书中应注明产品使用寿命出厂使用时间等。

包装

包装箱标识应符合GB/T 191的规定，并标出下列内容：

- 生产单位名称和地址；

- 产品名称和型号；

- 产品外形尺寸规格和型号；

- 包装箱毛重（Kg）；

- 发货日期。

浓度监测仪的包装应采用纸箱内防水和防震，并保证在正常运输中产品不受损坏。

浓度监测仪每个包装内应有装箱清单及使用说明书。

运输

运输、装卸不得撞碰，运输过程中不得受到剧烈冲撞。

贮存

产品应贮存于通风、干燥的库房内。

_________________________________